5管标准COD消解器

产品概述：HCA-100型标准COD自动消解回流仪遵循了新国家标准HJ 828-2017代替（GB 11914-89）标准分析方法规范地制定了水质化学需氧量COD（Cr）的测定步骤，严格地规定了方法的加热消解时间，保证了回流加热微沸2小时的消解操作，试剂溶液的配制和加入量都和GB法一致，确保可靠精确的分析结果。HCA-100型标准COD消解器能为企业用户达到节约用水、减低电力负荷、提高效率的目的。

产品特点：HCA-100型标准COD自动消解回流仪主要由机身、回流管、风扇、电炉板等4大部分组成，采用微机技术进行定时控制加热电炉板和风扇，可对5个锥形瓶回流装置同时进行加热。

HCA-100型标准COD自动消解回流仪采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管，并以风冷技术取代自来水冷却方式。冷却部分主要由毛刺冷凝管和风机完成，冷凝管上部分为球形，催化剂由此处加入，阻止了样品中轻组分的瞬间挥发，下部分为“毛刺”形，在一个平面上从冷凝管壁伸出的3个相向的“冷泡”比单纯的球形冷凝管更增大了冷却面积，并能阻挡挥发性物质和蒸气的通过，加上上部分球形回流管内冷却水和机内风机的双重作用，确保了样品的回流冷却。

技术规格：测量范围：0～1000mg/L、0～10000mg/L（水样稀释）

测量时间：不大于2h

测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L）、相对标准偏不大于5.0%工业有机废水（500mg/L）、相对标准偏不大于8.0%

环境温度：5～40℃

加热功率：1500W（AC 220V±22V，50HZ）

具体操作步骤：带有24号标准磨口的250mL锥形瓶加入10ml试样，然后加入2mL硫酸汞溶液，最后加入0.250mol/L重铬酸钾标准溶液5.0mL和几颗防爆沸玻璃珠，摇匀。将锥形瓶接到毛刺冷凝管下端。从冷凝管上端缓慢加入15mL硫酸银-硫酸试剂，以防止低沸点有机物的逸出，不断旋动锥形瓶使之混合均匀。自溶液开始沸腾起回流两小时。冷却后，用45mL蒸馏水自冷凝管上端冲洗冷凝管后，取下锥形瓶。溶液冷却至室温后，加入3滴1，10-菲绕啉指示剂溶液，混合均匀。用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定，溶液的颜色有黄色经蓝绿色变为红褐色即为终点。记下硫酸亚铁铵标准溶液的消耗体积，按方法标准计算结果。